一、技术参数

1.生物安全柜（1.2m）技术参数

1.1.气流模式：30%外排，70%循环

1.2.流入气流平均风速≥0.5m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s

#1.3.进口超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件，如报关单

1.4.安全柜出厂前进行不少于2次的过滤器完整性测试

#1.5. 实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构出具的证明文件；

#1.6. 进口品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，提供证明文件，如报关单；

#1.7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物图片证明

1.8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

#1.9. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

#1.10.前窗具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

1.11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

1.12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

1.13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

#1.14、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

1.15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

1.16.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

#1.17.柜内电源：至少具有2个双防水插座。

1.18.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔

1.19.噪音≤65分贝

*1.20.内部尺寸宽≥1.2m。

1.21.标配移动脚轮，搬运方便。

2.生物安全柜（1.8m）技术参数

2.1.气流模式：30%外排，70%循环

2.2.流入气流平均风速≥0.5m/s，下降气流平均风速≥0.3m/s

2.3.进口超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%，提供进口证明文件，如报关单

2.4.安全柜出厂前进行不少于2次的过滤器完整性测试

2.5. 实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供国家权威机构出具的证明文件；

2.6. 进口品牌风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动，提供证明文件，如报关单；

2.7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速，提供实物图片证明

2.8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

2.9. 主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

2.10.前窗具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

2.11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

2.12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

2.13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

2.14.具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

2.15. 操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；

2.16.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

2.17.柜内电源：至少具有2个双防水插座。

2.18.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

2.19.噪音≤65分贝

*2.20.内部尺寸宽≥1.8m。

2.21标配移动脚轮，搬运方便。

3.洁净工作台技术参数

3.1、垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥950mm

3.2、风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选；

3.3、工作台面采用304不锈钢材质，耐用易清洁；

3.4、采用整体式HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级：ISO 5级；

3.5、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命；

3.6、玻璃门采用配重块升降方式，非卷簧式，单手轻松升降玻璃门

3.7、标配玻璃门锁，方便设备管理。

3.8、预留有标准电源插座。

3.9、标配移动脚轮,搬运方便。

二、其他要求（售后、公司资质、客户案例）

1. 技术支持与售后服务

1.1	维护响应时间：2小时响应，24小时到场。确需需要调运配件的，48小时内完成维修并恢复使用。

2．售后及商务服务

2.1 设备到达用户安装现场后，在接到用户安装通知五个工作日内安排资深工程师到达用户现场进行免费安装调试。

2.2 安装调试完毕后，马上对用户人员进行至少为期3天设备操作培训以及维护，直至用户人员能够完全掌握；内容培训如下:

对设备使用及维修人员的操作、安装培训；

设备控制及结构原理培训及软件的培训；

设备常见故障及特殊故障排除的培训；

且卖方无条件长期免费提供永久性技术及仪器支持；

2.3设备在调试完毕后，试运行1个月结束后，用户和厂商共同对设备进行验收，指标以投标书或厂家出具的纸质报告及用户实施方案要求为准。验收时，需要厂商提供必要的测量设备来进行辅助测量。

2.4整机保修期五年，保修期至设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、上门费、检测费和仪器的全部零配件等。

2.5保修期结束后，投标方对仪器终身免人工维修费，仅收配件费，并给予不低于6折的折扣优惠，并提供每年一次免费维护。按当时货值而不是原货值核算延保费用。

2.6设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

2.7仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级，以及消耗品、易损件和相关零部件的供应。

3. 技术支持和售后服务

质保期：整机质保5年。

4.付款方式

*4.1对于国产产品，50%凭货到现场后用户代表签字并加盖单位公章后的签收单支付；45%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；5%质保金验收一年结束后凭用户代表签字并加盖单位公章后的报告支付。

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

85%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

5%质保金验收一年结束后凭用户代表签字并加盖单位公章后的报告支付。

5.交货期：合同签订后1个月。包装应使用崭新坚固的木箱，适于空运、海运和陆地长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。

6交货地点: 用户指定地点（江苏省南京市江宁区麒麟街道窦村街5号麒麟智慧园7栋用户实验室）。卖方承担货物运至用户指定实验室的一切费用。

7业绩：每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明。

三、资格性审查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体 |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标 |  |
| 4 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  |
| 5 | 银行出具的资信证明文件或公司上一年度经审计的审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 6 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 7 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |
| 9 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 11 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 12 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 13 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

- 符合性审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于150天） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金（如有） |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期）（如有） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 9 | 是否按招标文件要求提供制造厂家的授权书（进口货物适用） |
| 10 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 11 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带*条款） |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 结 论 |  |